报价单

|  | 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价/台 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复 | 1 | 红光治疗仪 | 波长范围 能量主要分布范围0.5μm-30μm，产品峰值波长：0.9～10μm 光谱范围 近红外、远红外、宽谱红光 显示屏 液晶屏 操作方式 触摸屏操作 出光口面积 ≥320cm2 功率档数 三档以上可调 定时模式 电子定时 定时范围 99小时59分钟 治疗模式 1、纯远红外治疗 2、纯近红外治疗（含红光） 3、近红外（含红光）、远红外复合治疗 竖直升降功能 金属软臂手动调节 升降距离≥60cm 角度调节 二维,±90度 过温保护 有 温度保护极数 两级（双温控开关） 倾倒断电保护 无 远红外工作状态指示灯 有 外壳温度 ≤50℃ 输入功率 ≤350VA | 1 |  |  |
|  | 2 | 牵引椅 | 电源：~220V 颈椎牵引行程：0~300mm 颈椎牵引力：0~300N 牵引力及牵引时间均由微电脑控制； 数码显示，牵引力自动补偿； 自动实现持续牵引、间隙牵引、反复牵引等八种牵引功能。 简单的牵引数据输入法； 牵引力过大自动保护； 多种安全设计（最大牵引力300N，患者控制应急开关，医务人员操作急退键）； 颈椎牵引角度可调节。 | 1 |  |  |
|  | 3 | 电脑中频治疗机 | 1 大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能； 1.1 输出方式：含四路中频热电输出，含四路药物离子导入； 2 具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调； 2.1 内存处方:多步程序处方、离子药物导入、音频电流疗法、正弦调制中频电流疗法、脉冲调制中频电流疗法、干扰电流疗法； 3 中频频率：2～10KHz； 3.1 调制频率：0～150Hz； 4 调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定 4.1 调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制； 4.2 输入功率：150VA ； 5 输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA； 5.1 输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）； 5.2 工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。 5.3 通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。 | 1 |  |  |
|  | 4 | 腊疗机 | 电源：AC220V±10% 功率：2000W 设定温度可调：0～99℃ 温度控制精度：±1℃ 容积≥30kg（初次熔蜡≤2小时） 蜡槽尺寸≥0.7升 外形尺寸≤3升 自动控温装置，使蜡始终保持在58℃-60℃之间，由于石蜡从固态到液态溶化低，加热后柔软度、附着性、塑形性好，治疗时将蜡膜（饼）通过医用纱布包裹附在皮肤的传导面，蜡充分发挥其保温特性，使局部组织血液循环加快，细胞通透性提高，皮肤营养改善，达到治疗的目的。 具有无水化蜡功能。 | 1 |  |  |
|  | 5 | 特定电磁波治疗仪（神灯） | 1、环境温度：5℃～40℃ 2、相对湿度：≤80%； 3、电源电压的适用范围：AC220V±10％；50Hz±1Hz。功率230W±10％ 4、大气压力：700hPa～1060 hPa. 5、治疗板直径124mm，治疗板的工作寿命在额定功率下使用，不小于1000h。 6、机械定时，0-60分钟之间任意调节 7、治疗器加热装置的工作寿命，在额定功率下使用，大于2000h。 8、治疗器的治疗头应转动灵活，定位可靠，俯仰角大于90度，转角360度任意转动。 9、治疗器的调节机构定位可靠，紧固件应安装牢固，无松动，支臂伸缩范围在580mm内任意调节。 10、治疗板经加热后产生的能量应主要分布在2um～ 25um波长范围内。 | 5 |  |  |
| 临床 | 6 | 三分类全自动血球分析仪 | 1、 原理：阻抗法原理，环保法测血红蛋白； 2、 检测参数：≥23项（含直方图）三分群； 3、 具有中文输入功能，内置中文打印机； 4、 标本模式：全血少于15µl，末梢血20µl，可重复测定一次（其预稀释为仪器自动打出定量稀释液）； 5、 测量模式：全参数测量，WBC/HGB及RBC/PLT亦可单独测量 6、 智能化高压灼烧和反冲排堵，有不完全堵孔监测功能； 7、 工作速度：≥30标本/小时，可24小时开机，有休眠功能； 8、 结果储存≥自动储存10000份含直方图的全部结果； 9、 质控方式：X-B、L-J图，有配套的质控品； 10、校准方式：人工校准及自动校准，有配套的通过SFDA标准品；标准化实验室通过CNAS认证; 11、参考值设置：成年男性、成年女性、儿童、新生儿、通用共五种设置； 12、交叉污染率：WBC、RBC、HGB<0.5%，PLT<1%； 13、显示屏：大于7″彩色液晶显示，同屏显示全部参数和直方图； 14、工作环境：温度15℃-30℃，湿度30%-85%； 15、电源：100-240V，50Hz | 1 |  |  |
|  | 7 | 心电监护仪 | 一．1.1显示：高分辨率12.1"彩色 TFT 液晶显示，分辨率1024﹡768；可存储长达120小时的趋势数据，500组无创血压测量数据。40秒全息波形回放功能；七导心电同屏显示，心率、血压、血氧等参数大字符显示功能，波形、数据颜色可随意配置 1.2面板： 各参数接线面板，位于显示屏下方，便于操作。 二．电池： 内置可拆卸式充电电池. 三．ECG规格：五导联 增益：2.5、5.0、10、20、40mm/mv/自动 心率测量和报警范围： 成人 ：15-300； 新生儿/小儿：15-350 bpm 精度：±1bpm 共模抑制比：≥100dB 耐极化电压：±500mv 患者漏电：＜10μA 频率响应：0.05-150HZ 定标信号：1mV ST段检测：测量和报警范围-2.0 mV-+2.0 Mv 监护模式：手术模式，监护模式，诊断模式 四、血压： 1测量方式：自动振荡法，传统逆向测量，快速、安全、准确 2、操作方式：手动/自动/连续 3、自动测量模式的测量间隔时间：1-480min可调 4、测量范围：成人 收缩压 40-270 mmHg 舒张压 10-210 mmHg 平均压 20-230 mmHg 小儿 10-200 mmHg 新生儿 10-135 mmHg 5、过压保护：双重硬件、软件安全保护 五、血氧： 1、测量范围：0-100% 2、分辨率：1% 3、精度：70-100%,±1% 六、呼吸： 1、测量方法：R-F 胸阻抗法 2、呼吸率测量和报警范围：成人0-120bpm；小儿和新生儿：0-150bpm 3、差动输入阻抗：大于2.5兆欧 4、呼吸阻抗检测范围：0.3-5Ω 七、体温： 1、测量和报警范围：0 -50℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、精度：±0.1℃ 4、通道数：双通道 八、脉率： 1、测量范围：20-254bpm 2、分辨率：1bpm 3、精度：±1bpm 标准配置：心电、呼吸、血压、血氧饱和度、体温、脉率、内置蓄电池 | 2 |  |  |
|  | 8 | 十二导心电图机 | 1. 导联：标准12导联 2. 定标电压: 1mV±5% 3. 耐极化电压: ±500mV 4. 数据采样率: 1.0ms(1000Hz) 5. A/D位数: 12bits 6. 频 响: 0.05Hz~150Hz 7. 时间常数: >3.2秒 8. 噪声电平: ≤15µVp-p 9. 共模抑制比(CMRR) >100dB 10. 数字滤波器: 交流:50/60Hz (-20dB以内)；肌电:25Hz / 45Hz(-3dB以内)； 11. 灵敏度: 10mm/mV ±2% 12. 打 印: 进口高速高灵敏度热点阵记录系统，具有打印描迹深浅的调节功能。 13. 具有手动/自动/心律失常分析。可打印6ch，3ch+3节律，6ch+，6ch+p,12ch并自由设置是否打印测量分析报告 14. 显 示 屏：6寸液晶显示器，可同屏显示12道波形, 15. 具有省电模式，1分钟屏保，3分钟无操作自动关机 16. 存储功能：可配SD卡，病例存储≥1000个，可对存储图例进行波形回放打印 17. 外接通讯: RS232、USB、网络接口。 18. 可支持210mm或216mm热敏记录纸 19. 具有帮助功能按键，可进行临床知识，常见故障及排除方法等自查帮助功能 20. 操作模式：具有手动、自动、心律失常分析模式； 21. 电源：具有交直流两用电源。内置可充电电池及智能充电电路，使用时间≥2小时，具有自动关机省电模式。 22. 具有电池电量不足、缺纸及导联脱落指示报警功能。 | 2 |  |  |
|  | 9 | 尿液分析仪 | 1 可测项目 尿液中的白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、维生素C、肌肝、尿钙、微白蛋白 2 测量原理 反射光电比色法 3 测定速度 高速测试 >500个测试/小时，适用于大批量检测 4 存储功能 可存储5000个标本数据 5 配套试纸 URIT14G、13G、11G、10G尿试纸条或仪器试纸选择功能菜单选择的尿试纸条 6 通信端口 RS232标准接口和并口，可与电脑通信 7 显示 液晶触摸屏，中文引导菜单，操作提示信息和测试结果，测试结果用半定量符号和SI国际单位表示 8 打印 内置微型打印机打印测试结果，可外接（串口或并口）针式打印机 9 控制功能 自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制 10 工作方式 可选择单次测试或自动连续测试 11 自动传送试纸 仪器具有自动传送废弃试纸条和自动卸条功能 12 仪器具有原厂配套的通过国家SFDA认证的尿试纸条及质控液 13 仪器制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理认证、欧盟CE认证 | 1 |  |  |
|  | 10 | 洗胃机 | 功率：<120VA(W) 输入电压：AC220V±10%、50Hz±20% 噪声：<65dB(A) 进胃液量：≤450ml±10% 出胃液量：≥450ml±10% 进胃压力：+0.050MPa 出胃压力：-0.050MPa 无油膜式泵结构，压力自动反馈控制系统 压力、液量双重安全保护 进、出胃状态显示 进、出胃压力数字显示 洗胃周期次数自动数字记录显示，可随机清零 增大管径，通路设计，保证仪器内部无堵塞现象发生 强力自动反冲、超强防堵功能，有效缓解胃内胃管堵塞 | 1 |  |  |
|  | 11 | 除颤仪 | 运行方式： 异步，体外除颤 脉冲形式： 双相波，电流控制除颤（CCD） 输出能量： 140-360J 脉冲长度： 正相11.25毫秒，负相3.75毫秒 放电： 新的锂电池可放电110次 充电时间： 充电时间为10秒 心电图 导联： II 导联 心率： 30-300次/分钟 输入电阻： >5MΩ@10Hz 共模抑制比： >85dB 阻抗测量 阻抗范围： 23-200Ω l 信号增益 监护仪自动进行心电图信号增益 分析时间： 当电池或蓄电池有90%额定电能时，最长7秒可识别心室纤维性颤动或室性心动过速 监护屏 监护屏类型： 高分辨率的LCD显示屏，蓝色模式（blue mode） l 监护屏尺寸≥95x72mm（对角线≥120mm，4.7"） 分辨率： 320x240点阵（点阵大小0.36x0.36mm） 能量供应 电池： LiMnO2，15V，2.8Ah（0-20℃） 数据存储 存储器类型： CompactFlashCard（工业等级），256MB 其他 运行条件： 0-55℃，30-95%相对湿度，无冷凝，500-1060hPa 存储条件： -20-70℃，20-95%相对湿度，无冷凝，500-1060hPa | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供货期限：

联系人：                    联系电话：

单位名称(加盖公章):

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024--57599868